ICS 77.040.99

H21

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-201X

有色金属材料 熔化和结晶热焓试验

差示扫描量热法

Nonferrous metal materials-

Enthalpies of Fusion and Crystallization testing-

Differential Scanning Calorimetry

（送审稿）

201X－XX－XX 发布                 201X－XX－XX实施

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法提要	1

5仪器及材料	2

6 样品	2

7 校准	2

8试验程序	2

9计算	2

10试验报告	3

前 言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

# 有色金属材料 熔化和结晶热焓试验

# 差示扫描量热法

# 1 范围

本标准规定了采用差示扫描量热仪（DSC）测定有色金属材料熔化和结晶热焓的方法。

本标准适用于检测有色金属材料熔化热焓（熔融焓）和结晶热焓的温度范围为室温~1500℃。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6425  热分析术语

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJG 936-2012 示差扫描热量计检定规程

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

熔化 fusion

完全结晶或部分结晶物质的固体状态向不同黏度的液态的转变。

[GB/T 6425 3.5.5.1]

注：这种转变在DSC曲线上表现为吸热峰。

3.2

结晶 crystallization

物质从非晶液态相完全结晶或部分结晶固态的转变。

[GB/T 6425 3.5.5.2]

注 ：这种转变在DSC曲线上表现为放热峰。

3.3

熔化焓fusion enthalpy

在恒定压力下，使某种物质熔融所需的热量。

[GB/T 6425 3.5.5.3]

3.4

结晶焓crystallization enthalpy

在恒定压力下，使某种物质结晶释放的热量。

[GB/T 6425 3.5.5.4]

3.5

差示扫描量热曲线（DSC曲线）differential scanning calorimetry curve（DSC curve）

由差示扫描量热仪测得的输给试样和参比物的热流速率或加热功率（差）与温度或时间的关系曲线图。曲线的纵坐标为热流速率或热流量，单位为mW(mJ·s-1)；横坐标为温度或时间。

[GB/T 6425 3.2.10]

# 4 方法提要

在程序控制温度范围内，测量输入到样品和参比物的热流差或功率差随温度变化的曲线（DSC曲线），根据熔化和结晶峰的面积计算出样品的相变热焓值。

# 5仪器及材料

5.1差示扫描量热仪及有差示扫描量热功能的同步热分析仪

仪器应配备：炉子、温度传感器、差动式传感器、温度控制器、气体流量控制器、数据采集系统等。若进行低温试验，应配备液氮冷却装置。

5.1.1炉体

炉体能够以恒定的速率加热或冷却样品和参比物及保持两者恒温。

5.1.2温度传感器

温度传感器的分辨率不低于0.1℃。

5.1.3差动传感器

能检测到样品和参比物之间至少100mW的热流差及不低于5 mW的灵敏度。

5.1.5温度控制器

10℃/min～20℃/min范围之内升温速率变化的精度为0.1℃/ min，恒温段的精度为0.1℃。

5.1.6数据采集系统

记录和显示以温度或时间为X轴，热流信号为Y轴的差示扫描量热曲线。

5.2天平

十万分之一天平。

5.3坩埚

在测试的温度范围内坩埚不应与样品发生反应。测试的最高温度＜600℃，使用铝坩埚、铜坩埚或铂坩埚等其他高导热性坩埚；最高温度≥600℃，使用氧化铝坩埚。必要时配备封装或密封坩埚的工具。

5.4吹扫气体

干燥的氮气吹扫气(或其它惰性气体)，流量为10mL/min～50mL/min，气体纯度应为99.99%及以上。

# 6 样品

6.1对于金属粉状或粒状的样品，取样前应混合均匀；取样时应避免将样品洒在坩埚边缘或底部而污染传感器。

6.2对于块状或片状等形状的样品，可使用干净的工具刀或线切割等机加工手段进行制备，制备的样品表面应最大程度地与坩埚底部接触。样品表面应光滑、洁净，不应有机械损伤。

6.3由于测试的样品质量是毫克级的，样品成分不均匀或取样位置不同会对结果产生影响。建议多次测量取平均值。

6.4 对于含有锌Zn、镁Mg等易挥发成分的金属材料，测试熔融热焓时，应选用的样品质量不大于10mg，加大吹扫气流量。

# 7 校准

7.1按照JJG 936-2012检定规程中的方法进行校准，选择至少两种熔融温度处于或接近待测温度范围的标准物质。校准的试验步骤与样品的保持一致。

7.2对仪器热流的示值误差进行检验，第1，2次仪器测得的标准物质熔化热焓的平均值与标准物质标准值之差不大于±8%；

7.3对仪器热流的重复性进行检验，第1，2次仪器测得的标准物质熔化热焓之差不大于2%。

# 8试验程序

8.1基线（空白）的测量

8.1.1称取两套“坩埚＋盖子”的质量，尽可能地保持质量匹配。

8.1.2将两套空白的坩埚放入设备中，使用干燥的氮气（或其它惰性气体）以10mL/min~50mL/min速率吹扫炉腔。

8.1.3将样品快速加热至预期熔化温度以下50℃建立平衡，保温2min；然后以10℃/min速率加热样品，直至熔化峰后基线稳定，保温2min；再以10℃/min速率进行降温。可使用其他加热或冷却速率，但应在报告中注明。

8.1.4基线测量结束后，将温度降至室温。

8.2待测样品的测量

8.2.1称取5mg~50mg质量，精确至±0.01mg。

8.2.2重复8.1.3~8.1.4步骤。

# 9计算

9.1在DSC曲线上，选择即将偏离基线的两点，t1和t2，对两点间的熔化峰或结晶峰面积进行积分，见图1。

9.2熔化焓或结晶焓按公式（1）进行计算。

△H＝Q/m  …….…………….………………………（1）

式中：

△H——熔化焓或结晶焓，单位为焦耳每克（J/g）；

Q——熔化峰或结晶峰的面积，单位为毫焦或焦（mJ或J）；

m——样品的质量, 单位为毫克或克（mg或g）。

a) 熔化吸热峰                               b) 结晶放热峰

图1   DSC曲线示意图

# 10试验报告

报告应包含以下内容：

a) 本标准的编号；

b) 样品的相关信息（如材料的名称、牌号、形状规格、状态、标识等）；

c) 坩埚的类型；吹扫气的成分、流量及纯度；

d) 测试仪器的名称和类型；

e) 注明试验条件，如加热或冷却速率；

f) 熔化或结晶焓，保留到小数点后第四位。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布